Servicerapporten — welke moeten er zijn

PVI Clinic B.V. · ISO 9001:2015 §7.1.3 infrastructuur · opgesteld 26-07-2026

Werklijst voor het aanvullen van het apparatuur- en onderhoudsoverzicht. Per apparaat hoort vast te liggen welke onderhoudseis geldt, wanneer de laatste controle was en waar het bewijs ligt. Gebruik het formulier achterin voor elk apparaat.

## A · Behandelapparatuur

| Apparaat | Onderhoud via | Frequentie |
| --- | --- | --- |
| Fotona laser | Dalton Medical | jaarlijks |
| Plexr Omnia |  |  |
| Vectra |  |  |
| Thermage |  |  |
| Ulthera |  |  |
| Elektrocauterisatie-apparaat |  |  |
| Cryotherapie-apparatuur |  |  |

Ga eerst na of Thermage en Ulthera nog in gebruik zijn. Zo niet: dat vastleggen, dan vervalt de onderhoudseis.

## B · Ondersteunende apparatuur

| Apparaat | Genoemd in | Gebruikelijke eis |
| --- | --- | --- |
| Sterilisator / autoclaaf | staat in overzicht als "intern, per cyclus" | RIVM: minimaal jaarlijks onderhoud inclusief sensorkalibratie door externe partij; bij type B dagelijks een helix-test |
| Medicatiekoelkast | staat in overzicht | dagelijkse temperatuurregistratie + verificatie van de thermometer |
| Bloeddrukmeter | 5 SOP's | periodieke ijking, gebruikelijk elke 2 jaar |
| Weegschaal | 3 SOP's | ijking |
| AED | 5 SOP's + Kwaliteitsbeleid | houdbaarheid batterij en pads, periodieke controle |
| Zuurstof | 3 SOP's | cilinderkeuring, drukcontrole, houdbaarheid |
| Noodmedicatie / EHBO-set | SOP Calamiteiten | houdbaarheidscontrole via de voorraadcontrole |

## C · Gebouwgebonden

| Item | Eis |
| --- | --- |
| Brandblussers | NEN 2559 — jaarlijkse controle door een deskundige, met datumsticker |
| Noodverlichting | jaarlijkse controle |
| Elektrische arbeidsmiddelen | NEN 3140, periodiek |

Voor Enschede en Sittard: kijk in het huurcontract wie hiervoor verantwoordelijk is. Vaak de verhuurder — leg dat dan vast, dan is het geregeld en geen bevinding.

# Formulier · onderhoudsregistratie per apparaat

Eén formulier per apparaat. Vul in wat je weet — "onbekend" is een geldig antwoord, "nog vast te leggen" niet.

| Veld | Invullen |
| --- | --- |
| Apparaat |  |
| Type / model |  |
| Serienummer |  |
| In gebruik sinds |  |
| Nog in gebruik? ja / nee — zo nee, sinds |  |
| Leverancier / servicepartij |  |
| Contactpersoon + telefoon |  |
| Onderhoudseis fabrikant |  |
| Bron van die eis (handleiding / leverancier / website / onbekend) |  |
| Frequentie |  |

| Datum | Wat is uitgevoerd | Door wie | Bevindingen | Volgende beurt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Veld | Invullen |
| --- | --- |
| Bewijs aanwezig (servicerapport / factuur / mail / certificaat / geen) |  |
| Waar opgeslagen |  |
| Status (geregeld / bewijs ordenen / actie nodig) |  |
| Actie + deadline |  |
| Eigenaar |  |

### Als je niets kunt vinden

Vul dan minimaal dit in — een beheerst proces is ook zonder rapport aantoonbaar:

"Onderhoudseis: fabrikant schrijft jaarlijkse controle voor. Laatste controle onbekend. Leverancier benaderd op 26-07-2026, offerte onderhoudscontract aangevraagd. Verwachte inplanning Q3 2026."

Dat is een antwoord. "Nog vast te leggen" is dat niet. Een factuur waaruit onderhoud blijkt, een mailwisseling over een servicebeurt of een garantiecertificaat met onderhoudsverplichting tellen ook als bewijs.